## Slide 1
眼镜片的分类
单焦镜片
整体仅有一个屈光度，但无
法兼顾远近视力
双焦/三焦镜片
通过物理切割融合不同焦度，导
致“视像断裂”
渐进多焦镜片
无缝融合a(视远区)、b(视近区)、c(渐
变区)与 d(周边区)。屈光度循序渐进
过渡。

## Slide 2
球镜与柱镜
球镜 | 柱镜
凸透镜 凹透镜 | 正柱面透镜 负柱面透镜
各个方向上的曲率和屈光力完全相同 | 轴向主子午线：与轴向平行的方向。在轴向上屈光力为零。 屈光力主子午线：与轴向相垂直的方向。在垂直的方向上屈光力为最大。

## Slide 3
眼镜片的参数
名称 | 符号 | 定义 | 单位
顶焦度 | F | 镜片后顶点到焦点距离的倒数 | 屈光度(m-1)D
球镜度 | DS | 球镜镜片的后顶焦度 | 屈光度(m-1)D
棱镜度 | P | 光线通过镜片某一特定点后产生的偏折距离 | 棱镜屈光度(cm/m) △
柱镜度 | DC | 柱镜镜片的两个顶焦度之差 | 屈光度(m-1)D
轴位角 | θ | 柱镜镜片的最小顶焦度的主子午线的方向角，采用TABO标记法 | 度°
阿贝数 | Ve | 衡量透明或半透明介质色散程度 | 

## Slide 4
参数求解
1、光路示意图
光阑将一个完整的波前划分成若干个小区域，通过比较待测镜片放置前后相应点的偏移量，从而计算出镜片屈光力分布。
哈特曼光阑
镜片参数测量光路系统
测量光路

## Slide 6
参数求解
2、棱镜度
棱镜能将光线向基底偏折，其偏折角的大小用棱镜度衡量，定义为光线偏折后，在距离棱镜1m处，偏离原始入射方向的厘米数。
棱镜度
（1）

## Slide 7
参数求解
2、棱镜度
眼镜片可以看作是由无数个不同方向、不同屈光力大小的棱镜组成，镜片上任一点对光线的偏折度用该点的棱镜度表示。球面透镜是相对于光轴中心对称的棱镜阵列；柱面透镜则是相对于轴向主子午线对称的棱镜阵列。
眼镜片分解

## Slide 8
参数求解
屈光力分解
3、眼镜片的屈光力
散光镜片可看作球镜镜片和柱镜镜片的组合，表示为 “”，球镜镜片是柱镜度为零的特殊的散光镜片。
设G点坐标为如图4所示镜片在xoz子午面与yoz子午面上的屈光力为
此时，对球镜镜片而言，e是G点到光心的距离；对柱镜镜片而言，e是G点到柱镜轴的垂直距离。
（2）
眼镜镜片的棱镜度

## Slide 9
当θ≤90°时，G点的棱镜度在x、y两个方向上的分量，有
若是θ>90°时，应用代替。
球镜 使光斑质心对称收缩或扩张；当置入柱镜为正时，4个质心点移向柱镜轴；当为负时，质心点远离柱镜轴；且A与E之间的距离等于B与F之间的距离，C与G之间的距离等于D与H之间的距离，E与F、G与 H关于原点对称。
光阑上四个大孔坐标为，光阑与观察屏之间的距 离为d，被测镜片后表面与光阑之间的距离远小于d，因此忽略不计。
因此，四个小孔对应待测镜片的四个点的棱镜度可以表示
（3）
（4）

## Slide 10
设点E沿轴x、y方向的偏移量为，点H的为。当为正或为负时，点E、G、F、H坐标可以表示为(Δ，h+Δ)，(-Δ，-h-Δ)，(-h-Δ，-Δ)，(h+Δ，Δ)。若以沿轴x、y正方向的偏移量为正，反之为负，则无论角度如何，都有
整理得，
由于对称性，只需探测E、H的坐标，即E (，)，H (，)， = 。因此，， ，。
可得
正
（5）
（6）

## Slide 12
设圆柱体底面半径为R。在垂直于其轴线的方向上，最大曲率 ，对应的最大屈光度为
若以斜角（定义为剖面与柱镜轴线的夹角）去切割圆柱体
则
椭圆短半轴：
椭圆长半轴：
椭圆在短半轴顶点处的曲率半径公式为
斜角的曲率 ：
由于透镜的屈光度与表面的曲率成正比（ ），因此柱镜在X轴上的有效屈光度为：
柱镜在Y轴上的屈光度分量为：

## Slide 13
设初始四个光斑位置在：
测量得到：
那么：
由对称性：
因此：
(2)和(3)两式相减消去
所以：
由(1)：
(4)和(5)平方相加：
所以：
由 (6) 和 (5)：
续下节

## Slide 14
由(2)和(3)相加求 ：
所以：
最终得到：
带入符号

## Slide 15
轴位角 范围为 0~180°，而的值域为[-90,90]，给出 0~90°，另一解 90°~180°，需要由 判断根据符号确定象限。