## Slide 1
自动焦度计项目汇报
从光学原理、光斑位移到可执行程序
汇报目标：建立统一的项目理解，明确当前原型与后续程序化路线
项目负责人汇报
光源
镜片
光斑屏

## Slide 2
我们要解决的是“如何可靠地测出镜片屈光力”
焦度计项目 | 02
镜片的度数不是直接写在图像里，而是藏在光线偏折后的位移中。
现有问题
人工调焦
依赖操作经验
测量效率有限
难以连续记录
难以形成可追溯数据
项目思路
把镜片折射造成的
光斑位移拍下来
再用图像处理提取
光斑坐标并计算屈光力
本阶段目标
先建立可解释的
离线算法原型
再转化为可执行程序
并用标准和实测数据验证
汇报的重点不是“程序已经完成”，而是先把测量原理、数据链路和验证边界讲清楚。

## Slide 3
测量思路：用光斑位移反推出镜片的光学作用
焦度计项目 | 03
平行光经过镜片后发生偏折，传播到观察屏时，光斑位置发生改变。
光路示意
点光源
准直镜
被测
镜片
哈特曼
光阑
观察屏 / 相机
关键变量
光斑初始位置 → 光斑测量位置 → 位移 Δx、Δy → 球镜度 / 柱镜度 / 轴位
计算必须由实际光路参数和项目 PPT 推导确认，不能直接照搬外部论文公式。

## Slide 4
核心数据：比较参考状态与测量状态的五个光斑
焦度计项目 | 04
标定不是附加步骤，而是把光学系统安装误差从测量结果中分离出来。
参考图
测量图
同一光阑结构
不同光斑位置
中心点：建立原点
四周点：确定两个方向
比较两组坐标的差值
Δx = x测量 - x参考
Δy = y测量 - y参考
位移方向和大小体现镜片的球面、柱面作用

## Slide 5
答辩依据：focimeter.cpp 负责把四个模块串成完整实验流程
焦度计项目 | 05
它不是最终产品界面，而是用于证明“从图像到度数”可以走通的总控程序。
focimeter.cpp
总控：组织标定、测量、输出
ImProcessor
图片 → 五个光斑质心
CoordSystem
质心 → 标定坐标系
foci
坐标 → 镜片参数
程序实际执行顺序
1 读取标定图
2 识别五个标记点
3 建立旋转坐标系
4 读取测量图
5 转换光斑坐标
6 判断球镜 / 柱镜
7 输出 Fs、Fc、θ
源码位置：focimeter.cpp 的 main 函数；当前输入路径和部分物理参数仍是硬编码。

## Slide 6
图像算法的任务：把复杂背景中的亮斑变成可靠坐标
焦度计项目 | 06
每一步都服务于同一个目标：降低质心误差，让后面的光学计算有可信输入。
01
ROI
只保留中心区域
02
灰度
统一图像表达
03
中值滤波
抑制噪声
04
顶帽运算
增强小亮斑
05
自适应 Otsu
应对光照不均
06
连通域
筛选五个区域
07
质心
得到光斑坐标
为什么不直接找最亮像素？
真实图像存在背景不均、噪声、光斑大小变化和局部粘连。程序先做增强与分割，再通过区域质心获得更稳定的位置。

## Slide 7
坐标标定：让测量结果不依赖相机和光路的旋转方向
焦度计项目 | 07
五个光斑的几何关系提供了一个局部坐标系。
0 原点
1 Y+
4 X+
图像坐标 → 标定坐标
标定解决三个问题
1 确定原点：避免直接使用图像中心
2 确定方向：消除相机旋转和安装角度
3 统一坐标：让位移分量对应光学方向
当前实现用点 0、1、4 建轴，其他点用于保持五点结构。后续需要加入点序稳定性和异常检测。

## Slide 8
当前原型已经打通主链路，但距离可执行软件还有工程化工作
焦度计项目 | 08
答辩时应把“已完成”和“待验证”分开讲，避免把原型结果表述成最终性能。
已有基础
需要补齐
✓ OpenCV 图像处理流程
✓ 五光斑检测与质心计算
✓ 局部坐标系建立
✓ 球镜 / 柱镜计算接口
✓ 已生成 Debug 可执行文件
□ 输入路径改为配置或命令行参数
□ 保存和加载标定结果
□ 固定单位、距离和像元参数
□ 增加样本、真值和自动测试
□ 按 JJG 580 建立误差验证
□ 再接入相机或图形界面
当前最重要的下一步：先把公式、参数、输入输出和验收指标写成明确的程序规格。

## Slide 9
后续路线：先可解释，再可复现，最后做成可执行程序
焦度计项目 | 09
项目按照“原理冻结 → 算法验证 → 工程落地”的顺序推进。
01
原理冻结
从项目 PPT 和实际光路确认变量、单位、公式和适用条件。
02
算法验证
用真实图片输出中间结果、光斑坐标、位移和计算结果。
03
程序落地
配置化输入、标定文件、错误提示、测试和标准化输出。
每一步都要有可检查的产物：公式表、样本输出、误差统计、可运行命令。

## Slide 10
本次汇报希望形成三点共识
焦度计项目 | 10
1
项目测量的是光斑位移，不是直接识别镜片标签。
2
focimeter.cpp 证明主流程可以串起来，但仍属于答辩原型。
3
下一步先固化原理和验证指标，再把它转换成可执行程序。
资料依据：项目演示文稿、JJG 580-2005、GB 10810.1-2005。陈文婷论文仅作方法背景与限制参考。
谢谢