焦度计项目答辩手册：通俗易懂版

先做本地系统，再逐步封装成软件｜给新手队员快速入门

这份文件怎么用：先别急着背公式。先把项目讲成人话：硬件拍到光斑图片，我们做一个本地系统，把图片变成镜片度数结果。答辩时只要这条主线不乱，后面的算法细节就有地方放。

# 1. 先把项目想成一件很简单的事

最白话的解释：自动焦度计项目就是：把镜片放进仪器，仪器拍到一些光斑；我们的系统负责看懂这些光斑移动了多少，最后算出镜片的度数。

| 问题 | 白话回答 |
| --- | --- |
| 硬件做什么？ | 负责把光打出去、让光经过镜片、再把光斑拍下来。 |
| 我们做什么？ | 负责写本地系统，读取这些图片，找光斑，算位移，输出镜片参数。 |
| 最后输出什么？ | 球镜度 S、柱镜度 C、轴位 A，也就是验光镜片里常见的关键参数。 |
| 为什么先做本地系统？ | 先在本机电脑上跑通算法和流程，风险最低，也最方便调试。 |
| 以后做成软件是什么意思？ | 在本地系统稳定后，再做界面、安装包、相机接入、报告导出，让非开发人员也能使用。 |

# 2. 本地系统和正式软件有什么区别

你可以把本地系统理解成“能在我们电脑上跑起来的工作台”，正式软件理解成“别人也能方便使用的工具”。两者不是矛盾关系，而是先后关系。

| 阶段 | 像什么 | 主要目标 | 不急着做什么 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一阶段：本地系统 | 实验室工作台 | 跑通算法，确认输入、处理、输出都成立。 | 不急着追求漂亮界面和安装包。 |
| 第二阶段：算法软件 | 可交付工具 | 让使用者能稳定导入图片、配置参数、得到结果。 | 不再依赖开发者手动改代码。 |
| 第三阶段：完整应用 | 接近产品 | 接相机、做界面、保存报告、支持真实测试。 | 这要等算法和硬件参数先稳定。 |

答辩统一说法：我们计划先完成本地系统，用来验证算法链路和项目可行性；等本地系统稳定后，再把它封装成更完整的软件。这样做能先解决最核心的问题：算得出来、算得稳定、算得有依据。

# 3. 一张图的流程：从图片到度数

| 顺序 | 系统做的事 | 你可以这样理解 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 读取标定图 | 先拍一张参考图，告诉系统“没有镜片或标准状态下光斑在哪”。 |
| 2 | 读取测量图 | 再拍一张放入镜片后的图，看光斑变到哪里。 |
| 3 | 找出光斑 | 系统从图片里把几个亮点找出来。 |
| 4 | 算光斑中心 | 每个光斑不是一个点，要找它最像中心的位置。 |
| 5 | 建立坐标系 | 用参考图统一方向，避免相机歪一点就影响判断。 |
| 6 | 比较位移 | 看测量图的光斑相对参考图移动了多少。 |
| 7 | 计算度数 | 把位移换算成镜片的 S、C、A。 |
| 8 | 输出结果 | 给出度数、过程信息和异常提示。 |

# 4. 为什么看光斑移动就能算度数

镜片会改变光线方向。光线方向变了，最后落到相机上的位置也会变。所以我们不需要直接“看见度数”，而是看光斑位置变化，再通过光学关系把位置变化换成度数。

没有镜片或参考状态：光斑在参考位置。

放入镜片后：镜片让光线偏折，光斑位置发生移动。

移动越明显：说明镜片对光线影响越明显。

软件任务：把“移动多少像素”变成“多少屈光度”。

给新手的比喻：就像用手电筒照墙，手电筒方向一变，墙上的光点就移动。镜片改变了光线方向，相机上看到的光斑也会移动。

# 5. 标定图和测量图到底是什么

| 图片 | 白话解释 | 在系统里的作用 |
| --- | --- | --- |
| 标定图 | 参考图、基准图。 | 告诉系统正常情况下光斑在哪里，坐标方向是什么。 |
| 测量图 | 放入待测镜片后的图。 | 告诉系统镜片让光斑移动到了哪里。 |
| 两者比较 | 看前后变化。 | 变化量就是后续计算度数的关键依据。 |

答辩时如果老师追问“标定图是不是一定无镜片”，可以说：通常可以理解为无镜片或标准参考状态图，具体定义要根据硬件实验方案确认；它的核心作用是建立参考基准。

# 6. 当前 focimeter 原型是干什么的

现在已有的 focimeter 代码，可以理解为一条“算法流程演示线”。它已经把关键步骤串起来了，但还不是最终软件。

| 它已经做了什么 | 它还没完全做好什么 |
| --- | --- |
| 能读取两张图片。 | 图片路径目前还是写死的。 |
| 能做图像预处理。 | 处理参数还没有配置化。 |
| 能找 5 个光斑并算质心。 | 遇到曝光差、噪声、遮挡时还不够稳。 |
| 能建立坐标系。 | 标定结果还需要保存、加载和复用。 |
| 能初步计算球镜/柱镜。 | 公式和参数还需要结合实际硬件与标准镜片校准。 |
| 能在控制台输出结果。 | 还需要报告、日志、中间图、异常说明。 |

正确定位：focimeter 是答辩时证明“我们知道软件流程怎么走”的依据，不要把它说成已经完成的最终产品。

# 7. 我们第一阶段要做出的本地系统长什么样

第一阶段的目标不是界面多漂亮，而是让团队能在一台电脑上稳定完成完整流程。

| 功能 | 本地系统应该做到什么 |
| --- | --- |
| 输入 | 能选择或指定标定图、测量图、配置文件。 |
| 配置 | 能填写像元尺寸、光路距离、阈值等参数，不需要改代码。 |
| 处理 | 自动完成光斑识别、质心定位、坐标转换和度数计算。 |
| 输出 | 输出 S/C/A、识别是否成功、关键中间数据。 |
| 过程图 | 保存灰度图、二值图、光斑标记图，方便排查问题。 |
| 日志 | 记录每次运行的输入、参数、结果和错误原因。 |
| 样本测试 | 能用一批图片重复测试，生成误差或通过率统计。 |

# 8. 之后再做成正式软件要补什么

| 正式软件能力 | 为什么后面再做 |
| --- | --- |
| 图形界面 | 先确认算法正确，再做界面更稳，否则界面会围着不稳定算法反复改。 |
| 相机实时采集 | 先用图片离线验证，减少硬件联调干扰。 |
| 安装包 | 等依赖、参数、运行流程稳定后再封装。 |
| 用户权限和数据管理 | 早期不是核心，后期有真实使用场景再补。 |
| 报告模板 | 先确定结果字段和误差指标，再做漂亮报告。 |
| 异常引导 | 先收集足够多失败样本，才能写出真正有用的提示。 |

# 9. 陈文婷文章到底怎么用

这点要统一，答辩时很容易被问。

| 可以用来理解 | 不要这样用 |
| --- | --- |
| 为什么可以用光斑位移方法。 | 不要直接照搬她的计算公式和参数。 |
| 为什么要做图像预处理。 | 不要把她的实验条件当成我们的硬件条件。 |
| 为什么要找光斑质心。 | 不要说本项目结果来自她的论文。 |
| 这种方法可能有哪些误差。 | 不要用她的数据替代我们的验证数据。 |

一句话记住：陈文婷文章帮我们理解“为什么这么做”，但不能直接决定“怎么算”和“算出来是多少”。

# 10. 每个人答辩前至少要会说的 8 句话

我们团队主要做软件算法部分，不是一开始就做整台仪器。

第一阶段先做本地系统，目标是在本机跑通算法和验证流程。

硬件负责采集标定图和测量图，软件负责从图像中算出镜片参数。

标定图是参考基准，测量图是放入镜片后的结果。

镜片会改变光线方向，所以光斑会移动。

软件通过识别光斑位移，进一步计算球镜度、柱镜度和轴位。

当前 focimeter 是算法流程原型，还需要工程化和验证。

后续要用标准镜片或标准设备结果验证测量准确性。

# 11. 最常见问题的白话回答

| 老师可能问 | 白话回答 |
| --- | --- |
| 你们最终做什么？ | 先做一个本地系统，让电脑能读取图片并算出镜片参数；后续再封装成更完整的软件。 |
| 为什么不直接做软件？ | 软件外壳不是最难的，最难的是算法是否能稳定算对。先做本地系统可以把核心问题解决。 |
| 本地系统是不是太简单？ | 不是简单，而是第一阶段更聚焦。它要跑通完整算法链路，为后续软件化打基础。 |
| 算法输入是什么？ | 标定图、测量图和硬件参数配置。 |
| 算法输出是什么？ | S、C、A，以及识别状态、中间结果和异常提示。 |
| 如果图片质量不好怎么办？ | 当前原型会受影响，后续要加入曝光检查、质量评分和失败提示。 |
| 为什么需要配置参数？ | 不同相机、像元尺寸、光路距离都会影响计算，不能都写死在代码里。 |
| 怎么证明结果可靠？ | 用已知度数的标准镜片测试，和标准结果对比，统计误差和重复性。 |
| 通过答辩后第一步做什么？ | 确认硬件参数、样本图片、标定图定义和验收指标，然后复现并改造原型。 |

# 12. 项目负责人怎么讲主线

作为负责人，你不需要一开始就把每个公式讲到最深。你最重要的是把项目边界和推进路线讲稳。

负责人主线：我们先做本地系统，目标是验证自动焦度计软件算法链路：输入标定图和测量图，识别光斑位置变化，计算镜片 S/C/A。等算法、参数和验证流程稳定后，再封装成正式软件。

如果老师问很细的公式，可以先回答原则：计算依据来自本项目光路参数、标定实验和标准镜片验证；论文只做方法背景。然后让算法组成员补充变量和公式。

# 13. 三分钟通俗汇报稿

各位老师好，我们团队准备接手的是自动焦度计项目的软件算法部分。通俗地说，硬件会拍到一些光斑图片，我们要做一个本地系统，把这些图片变成镜片的度数结果。

我们的第一阶段不是直接做完整商业软件，而是先做本地系统。这个本地系统要能读取标定图和测量图，识别光斑中心，建立参考坐标系，比较光斑移动，再根据光路参数计算球镜度 S、柱镜度 C 和轴位 A。

现有 focimeter 原型已经证明这条流程可以串起来，但它还不是最终交付版本。它目前还存在路径写死、参数硬编码、异常处理不足、验证数据不足等问题。我们后续会先把它改造成可配置、可测试、可输出结果和日志的本地系统，再用标准镜片做误差验证。

等本地系统稳定后，我们再进一步做界面、相机接入、报告导出和安装封装，把它变成更完整的软件。这样推进的好处是先解决核心算法和准确性问题，再做用户使用体验。

# 14. 答辩前团队分工建议

| 成员类型 | 主要准备内容 |
| --- | --- |
| 负责人 | 讲清项目边界、阶段路线、团队分工和风险控制。 |
| 算法成员 | 讲清标定、光斑位移、S/C/A 计算依据和后续校准。 |
| 图像处理成员 | 讲清 ROI、滤波、二值化、连通域、质心定位。 |
| 软件工程成员 | 讲清本地系统怎么做：输入、配置、输出、日志、测试。 |
| 资料成员 | 维护 PPT、答辩问题库、术语解释和演练记录。 |

# 15. 新手术语表

| 术语 | 一句话解释 |
| --- | --- |
| 焦度计 | 测镜片度数的仪器。 |
| 自动焦度计 | 让仪器和软件自动测出镜片参数。 |
| 本地系统 | 先在自己电脑上运行的算法验证系统。 |
| 正式软件 | 后续封装好、别人也能方便使用的程序。 |
| 标定图 | 参考图片，用来告诉系统基准位置。 |
| 测量图 | 放入镜片后拍到的图片。 |
| 光斑 | 图片上的亮点，是光束落到相机上的表现。 |
| 质心 | 光斑的中心位置。 |
| 球镜度 S | 镜片整体近视或远视相关的度数。 |
| 柱镜度 C | 散光相关的度数。 |
| 轴位 A | 散光方向的角度。 |
| 鲁棒性 | 图片有噪声或变化时，系统还能不能稳定工作。 |